附件

招标参数

一、强脉冲光治疗仪

1、光源：原装进口氙灯

2、聚光反射器：高效稳定金属银

3、皮肤接触晶体：蓝宝石

★4、输出波长：≥8种不同波长滤光片及精准光波段，且包含以下波长

【515滤光片】：515nm～1200nm；

【560滤光片】：560nm～1200nm；

【590滤光片】：590nm～1200nm；

【615滤光片】：615nm～1200nm；

【640滤光片】：640nm～1200nm；

【695滤光片】：695nm～1200nm；

★5、最大能量密度：≥40J/cm2 ，步长1 J/cm2。

★6、终端输出最大能量：≥252J。

7、脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲、三脉冲飞点模式等多种输出方式任意可选。

8、脉冲宽度：2～20ms,步长0.5ms，任意可设，子脉冲宽度可单独设定。

9、脉冲间隔：5～150ms,任意可设，子脉冲间隔可单独设定。

10、脉冲重复频率：“单次”、“0.5Hz”、“1Hz”、“2Hz”、“3Hz”五档可以选择。

11、光斑面积≥5.25cm2。

★12、光斑适配器尺寸≥3种，且配有圆形和方形小光斑适配器用于不同细小部位或不平整部位治疗：①方形光斑适配器：面积≤2.25cm2 ②圆形光斑适配器：直径≤11mm。

13、治疗头制冷温度：2℃～6℃，多种制冷强度可选择

14、冷却系统：内循环水冷，外循环风冷，内置双过滤洁净装置，内置水离子浓度过滤装置，延长光源使用寿命。

★15、显示系统：≥14.5寸智能触摸显示屏。

16、具有波片自动识别、匹配系统，保证治疗的有效性、安全性、易用性。

17、具有能量、温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作。

18、具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

19、具有正品认证功能，使用微信扫码功能扫描屏幕上正品认证二维码可获得产品认证信息。

20、使用期限：大于等于10年。

21、可组合搭配脉冲串总宽度≥1000ms。

二、超声治疗仪

1、波束类型：汇聚型；

2、声工作频率：同时具有4MHz和7MHz两种工作频率；

3、作用深度：至少包括2.0mm、3.0mm、4.5mm三个距离深度；

★4、额定输出声功率：≥7W，界面可调节档位；

5、聚焦点间距：1.2-2mm可调；

6、治疗头超温：≤41℃；

7、噪声：≤65dB(A)；

8、超声输出方式：脉冲式；

9、软件功能：

（1）、设备显示工作状态、输出功率以及定时时间。

（2）、软件界面调节定时时间、功率档位。

10、具有手柄自动识别功能，根据拿起的手柄种类自动切换治疗界面并伴有语音提示。